АППАРАТУРА

Многофункциональный электроразведочный измеритель

(МЭРИ)

Назначение. Прибор предназначен для измерения по одному каналу параметров постоянного и переменного напряжения в полевых условиязпри электроразведочных работах.

Прибор позволяет проводить работы следующими методами:

- ЕП (измеряются постоянные электрические поля);

- Методом сопротивлений (определяется значение амплитуды основной гармоники сигнала для заложенного в приборе ряда рабочих частот (fi = f0 / 2i, i =1,...,15, f0 = 625 Гц));

- ЧЗ-ВП (определяются значения амплитуд и фазовых параметров для гармоник 1,3,5,7,9 для заложенного в приборе ряда рабочих частот (fi = f0 / 2i, i =1,...,15, f0 = 625 Гц));

- Электромагнитным методом поиска подземных коммуникаций (ЭММППК) (определяется  значение амплитуды основной гармоники сигнала для заложенного в приборе ряда промышленных частот (625 Гц, 100 Гц, 50 Гц) с целью картирования подземных коммуникаций).

Результаты обработки входных сигналов могут быть занесены в память прибора. Предусмотрены регистрация входного сигнала и его просмотр на экране индикатора в графическом режиме.

Устройство. Прибор построен на основе контроллера на микропроцессоре 180L88EC (Intel). Прибор включает в себя: усилитель с открытым входом, компенсатор постоянного сигнала, фильтр-пробку на 50 Гц, фильтр низких частот (ФНЧ), фильтр высоких частот (ФВЧ), полосовой фильтр (ПФ) с переключаемой добротностью, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), формирователь сигнала калибровки. Функционирование всех узлов происходит под управлением контроллера. Контроллер снабжен энергонезависимой памятью объемом 2 Мбайт. Прибор снабжен клавиатурой  (16 кнопок) и графическим индикатором.

| Основные технические характеристики. Входное сопротивление, МОм, не менее |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный коэффициент усиления |  |  | 32768 |
| Диапазон входного сигнала, В |  |  | -2,5 ... 2,5 |
| Тип фильтров НЧ |  |  | Бесселя |
| Крутизна среза ФНЧ, dB/окт |  |  | 16 |
| Граничная частота ФВЧ, Гц |  |  | 1 |
| Крутизна среза ФВЧ, dB/окт |  |  | 12 |
| Добротность полосового фильтра |  | высокая | 50 |
|  |  | низкая | 25 |
| Разрядность АЦП, бит |  |  | 16 |
| Время преобразовния АЦП, мкс |  |  | 10 |
| Объем памяти, Мбайт |  |  | 2 |
| Тип интерфейса |  |  | RS232 |
| Скорость передачи данных, бод |  |  | 115200 |
| Питание, В |  |  | 4.8 ... 6.5 |
| Ток потребления, мА | в режиме ожидания |  | 20 |
|  | в рабочем режиме |  | 180 |
| Графический ЖКИ, пикселы |  |  | 128 х 64 |
| Клавиатура, кнопки |  |  | 16 |
| Габариты, мм |  |  | 260 х 130 х 45 |
| Вес, кг |  |  | 1 |

Управление прибором. Управление работой прибора построено по принципу вложенных меню. Каждое меню состоит из пунктов, с помощью которых либо происходит переход в подменю, либо производится изменение какого-либо параметра.

Прибор оснащен клавиатурой (рис.25.). Функциональное действие кнопок не меняется в зависимости от текущего меню.

Включение прибора производится кнопкой Power On.

Для реализации нижнего значения (регистра) кнопки, ее необходимо использовать совместно с кнопкой SHIFT. Для выбора нижнего значения нажать на кнопку SHIFT и отпустить ее. На индикаторе в верхней правой части появляется сообщение SHIFT, свидетельствующее о переключении регистра кнопок. При нажатии требуемой кнопки после кнопки SHIFT режим SHIFT автоматически сбрасывается. Для сброса режима SHIFT без использования другой кнопки следует повторно воспользоваться кнопкой SHIFT.

Кнопки  , ,  и позволяют последовательно переходить от пункта к пункту меню.

Кнопка Home осуществляет переход на первый пункт меню.

Кнопка End осуществляет переход на последний пункт меню.

Кнопки PgUp и PgDn осуществляют изменение значения текущего пункта меню.

Кнопки, , Home, End, PgUp и PgDn используются также в режиме просмотра памяти и в режиме графического просмотра данных.

Рис.25. Внешний вид панели измерителя МЭРИ.

Кнопка ENTER осуществляет переход в подменю (если оно предусмотрено), а также может использоваться при записи результатов в память данных.

Кнопка ESC/Power Off без кнопки  SHIFT в зависимости от ситуации осуществляет выход либо из текущего меню, либо из текущего режима (процесс измерений, графическое представление данных, стадии режима просмотра памяти, вывод на индикатор последних данных и пр.).

Кнопка ESC/Power Off с кнопкой  SHIFT приводит к выключению питания прибора.

Кнопка Memory осуществляет переход в режим просмотра памяти. Совместное использование кнопки Memory с кнопкой  SHIFT приводит к записи в память данных измерений.

Кнопка Start осуществляет запуск измерительного процесса (если он предусмотрен по смыслу).

Кнопка Stop осуществляет остановку процесса измерений.

Кнопка Power On производит включение прибора. После включения кнопка Power On осуществляет вывод на экран результатов последних измерений.

Кнопка HS/Graph совместно с  SHIFT осуществляет переход в режим для графического просмотра данных.

Главное меню. После включения прибора на индикатор выводится Главное меню (рис.26.). Все пункты Главного меню (время и дата пунктами не являются) соответствуют подменю. Из главного меню выбираются меню режимов измерений и меню Сервиса.

Меню Измерение ЕП. Поскольку прибор используется в лабораторной работе «Метод естественного электрического поля», подробнее рассмотрим меню Измерение ЕП (рис.27.).

Пункт Пр: определяет номер профиля (диапазон изменения: 1-99).

Рис.26. Главное меню.

Пункт П-т: определяет номер пикета (диапазон изменения: 1-99).

Пункт Изм: определяет номер измерения (диапазон изменения: 1-99). При записи в память результатов измерения значение пункта автоматически увеличивается на 1. При изменении значения пункта Пр: или значения пункта П-т: значение пункта Изм: устанавливается равным единице.

Рис.27. Меню «Измерение ЕП».

Пункт i: определяет комментарий для текущего измерения. Прибор хранит 16 комментариев, каждый длиной по 20 символов. Комментарии вводятся в прибор под управлением компьютера.

Пункт Шунт (когда он установлен) подключает параллельно входу прибора известное сопротивление и используется для оценки сопротивления заземления.

Пункт Настройка: может принимать два значения: default и user. В случае использования default, параметры настройки прибора принимают соответствующие режиму измерений (в нашем случае – режиму Измерение ЕП) по умолчанию установленные значения. При смене значения на user, параметрам настройки прибора присваиваются ранее вручную установленные пользователем значения.

При выполнении лабораторной работы в пункте Настройка: используется значение default.

Запуск измерения ЕП. Начальное состояние прибора: выключен. Для проведения измерения необходимо:

1. Включить прибор (кнопка Power On). Дождаться появления на экране главного меню.

2. Кнопками ,, Home, End выбрать строку меню Измерение ЕП. Нажать на кнопку ENTER. При необходимости установить номера профиля, пикета и измерения. Для оценки качества заземления можно воспользоваться пунктом Шунт. Переход между пунктами меню осуществляется кнопками со стрелками и кнопками Home и End. Изменение значения параметра производится с помощью кнопок PgUp и PgDn. В пункте Настройка: установить значение default.

3. Для проведения измерений нажать на кнопку Start. В правой верхней части экрана появится соответствующее сообщение (Start!). При первом запуске перед измерением происходит калибровка, о чем свидетельствует сообщение С. Затем проводится измерение, которое проходит в два этапа. Вначале происходит автоматическая настройка прибора (сообщение G в верхнем правом углу экрана), затем происходит собственно регистрация и обработка сигнала (сообщение S).

4. После получения результатов они выводятся на индикатор. Одновременно с результатами на экране появится сообщение SAVE. Нажатие на кнопку ENTER приводит к сохранению результатов.

При выполнении лабораторной работы результаты измерений записываются в «Журнал для записи результатов ЕП» (см. лабораторную работу «Метод естественного электрического поля»). В память прибора результаты измерений не записываются.

5. Для прекращения измерений на любой стадии следует пользоваться кнопкой ESC. Следует иметь в виду то обстоятельство, что процессы измерений могут мобилизовать практически все вычислительные ресурсы прибора. Поэтому, если кратковременное нажатие на кнопку ESC не приводит к ожидаемым результатам, то кнопку ESC следует кнопку удерживать в нажатом состоянии до требуемого эффекта. (Время ожидания не превысит 1-2 с.). Нажатие на кнопку ESC возвращает на индикатор меню режима.

6. Остановка измерений  осуществляется кнопкой Stop. В отличие от кнопки ESC кнопка Stop не возвращает на экран меню режима, а оставляет на экране ранее полученный результат.

7. После остановки измерений (по кнопке Stop или при автоматическом окончании измерений) возвращение в меню режима осуществляется кнопкой ESC.

Повторный запуск. Начальное состояние прибора: произошла автоматическая остановка предыдущего измерения, либо была нажата кнопка Stop. Повторный запуск - запуск измерения без возвращения в меню режима. Повторный запуск также осуществляется кнопкой Start.

Запуск из меню. Начальное состояние прибора: во время или после проведения измерения была нажата кнопка ESC. На индикаторе появилось меню. Запуск измерений осуществляется кнопкой Start.

Режим энергосбережения. При длительном (более 300 секунд) простое прибора автоматически наступает режим энергосбережения, о чем свидетельствует литера P в правом верхнем углу экрана. Выход из режима достигается однократным нажатием на любую кнопку.

Контроль питания. Прибор позволяет определять напряжения своего аккумулятора. Нажатие на кнопку ENTER при выбранном пункте аккумулятор меню Сервиса (рис.28.) Главного меню приводит к индикации напряжения аккумулятора. Выход из режима осуществляет кнопка ESC.

Рис.28. Меню Сервиса.

Аппаратура электроразведочная (ЭРА)

Назначение. Аппаратура ЭРА предназначена для проведения работ:

- Методом сопротивлений на частоте 4.88 Гц;

- Методом сопротивлений в модификации бесконтактных зондирований на частоте 625 Гц;

- ЕП;

- Методом заряда в модификации измерения электрического потенциала на постоянном (0 Гц) и переменном (4.88 Гц) токе;

- ЭММППК.

Аппаратура используется при поисках и разведке полезных ископаемых и пресных подземных вод, а также при решении широкого круга задач инженерных изысканий: проектирование и оценка гидротехнических сооружений и подземных трубопроводов, при решении задач геоэкологии и изучении мерзлотных условий.

При поверхностном покрове, благоприятном для устройства гальванических заземлений аппаратура ЭРА на всех рабочих частотах позволяет проводить наблюдения методом сопротивлений по обычной технологии с заземленными питающими и приемными линиями. В случае плохих условий заземлений (мерзлый грунт, сухие пески и твердые искусственные покрытия) на частоте 625 Гц аппаратура дает возможность выполнения наблюдений по методике бесконтактных измерений электрического поля, т.е. без гальванического контакта приемных и питающих линий с землей.

Аппаратура портативна, имеет цифровую и стрелочную индикацию отсчетов, автоматическую компенсацию ЭДС поляризации электродов, расширенный диапазон стабилизированных выходных токов и повышенное выходное напряжение генераторов.

Комплект аппаратуры ЭРА. В комплект аппаратуры ЭРА входят:

- Измеритель с цифровым жидкокристаллическим индикатором на три частоты (0 Гц, 4.88 и 625 Гц). С помощью установки сменных плат можно работать на дополнительных частотах 50 Гц, 78 Гц или 100 Гц. В измерителе установлена плата цифровой памяти на 2500 отсчетов. При выключении измерителя работа платы памяти поддерживается внутренним источником питания. Измеритель позволяет регистрировать реальные сигналы в диапазоне от 1 мкВ до 2 В. Вес измерителя - 3 кг.

- Генератор тока ЭРА для частоты 0 и 4.88 Гц возбуждает стабилизированный ток строго определенной величины 1, 2, 5, 10, 20,100 и 200 мА. ).

- Генератор напряжения ЭРА работает на частоте 625 Гц, позволяет возбуждать ток от 0,1 до 100 мА (выходная мощность 15 Вт).

- Активные электроды работают на частоте 4.88 и 625 Гц обеспечивают увеличение входного сопротивления до 2 ГОм.

- Электрическая антенна работает на частоте 625 Гц, выносной усилитель, расположенный в ручке антенны увеличивает входное сопротивление до 2 ГОм.

При выполнении лабораторных работ «Электрическое профилирование» и «Вертикальное электрическое зондирование» используются измеритель ЭРА (4.88 Гц) и генератор ЭРА (4.88 Гц).

Измеритель ЭРА. Принцип действия измерителя состоит в селективном усилении входного переменного напряжения с последующим преобразованием его в постоянное напряжение, измеряемое аналого-цифровым преобразователем (АЦП) интегрирующего типа с выходом на жидкокристаллический индикатор. В измерителе реализована совокупность взаимозависимых и противоречивых требований: высокое входное сопротивление, малая входная емкость, низкий уровень собственных шумов, высокая помехоустойчивость, широкий динамический диапазон, малое потребление энергии.

Измеритель позволяет определять параметр "q" (Ом), являющийся отношением значений входного напряжения измерителя к выходному току генератора на рабочей частоте, согласно формуле:

q=Uβ    U=n⋅10−α, где

U - значение входного напряжения с указанием знака (мВ);

n - отсчет по цифровому табло (10-1999);

10 - масштабный коэффициент поддиапазонов входного напряжения,

a= 0, 1, 2, 3, 4 для частот 4,88 и 625 Гц, a= 0, 1 - для частоты 0 Гц;

b - масштабный коэффициент поддиапазонов выходного тока, b= 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 для частот 0 и 4,88 Гц.

Измеритель имеет устройство для контроля на всех рабочих частотах сопротивления приемной линии, подключенной к входным гнездам "MN"; устройство для контроля напряжения источников питания по стрелочному индикатору, а также устройство для контроля по цифровому табло нижнего предела рабочего напряжения батарей питания. Потребляемый измерителем ток не превышает 9 мА.

Основные технические характеристики аппаратуры ЭРА.

| Рабочие частоты |  | 0 Гц | 4.88 Гц | 625 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерений отношения входного напряжения измерителя к выходному току генератора (параметр q) |  | 1.5´ 10-2 - -3.86 ´ 103 Ом | 1.5´ 10-5 - -3.86 ´ 103 Ом | 3.0 ´ 10-5 - -3.86 ´ 103 Ом |
| Диапазон входных напряжений на постоянном токе |  | 1 - 1999 мВ |  |  |
| Диапазон рабочих температур |  | -10°C - +50°C |  |  |
| Основная приведённая погреш | на постоянном токе | 2% |  |  |
| ность измерения, %. Не более | для параметра “q” | 6% |  |  |

Технические характеристики измерителя ЭРА.

| Рабочие частоты |  | 0 Гц | 4.88 Гц | 625 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон входных напряжений |  | 1´ 10-3 - 2 В | 1´ 10-6 - 2 В |  |
| Входное активное сопротивление, не менее |  | 8 MОм | 80 МОм |  |
| Входная ёмкость, не более |  |  |  | 25 пФ |
| Подавление помех частотой 50-60 Гц и радиопомех частотой 10 КГц и более. |  | 60 dB (min.) | 100 dB (min.) |  |
| Напряжение питания |  | 12 - 23 В |  |  |
| Потребляемая мощность |  | 100 мВ (max.) |  |  |
| Ёмкость памяти |  | 8000 отсчетов |  |  |
| Внутренний | вариант 1 | Две аккумуляторные батареи типа Д-0,115 У1 (9В, 0.115 Aч) |  |  |
| источник | вариант 2 | 10 элементов типа “D” ("373";R20) |  |  |
| питания | вариант 3 | 14 элементов типа “C” ("343"; R13) |  |  |
| Габариты, мм |  | 190 х 80 х 250 |  |  |
| Вес, кг |  | 3.7 |  |  |

Управление измерителем ЭРА. Рассмотрим назначение органов управления и индикации, размещенных на лицевой панели измерителя (рис.29.):

гнезда "МN" - для подключения приемной линии при измерениях на переменном и постоянном токах;

кнопка "R" - для проверки сопротивления заземленной приемной линии;

Рис.29. Панель управления измерителя ЭРА.

кнопка "F" - для включения и выключения измерителя и выбора режима работы;

кнопка "a" - для выбора поддиапазонов измерений и выключения измерителя;

кнопка "•0•"- для включения и выключения компенсатора поляризации в режиме измерения постоянного напряжения;

ручки "КАЛИБРОВКА" - для установки тестовых отсчетов "n" на частотах 4.88 Гц и 625 Гц;

разъемы - для подключения к измерителю согласующих измерительных устройств и магнитного согласующего устройства;

стрелочный индикатор - при измерениях параметра "q" на частотах 4.88 и 625 Гц дублирует показания "n" цифрового табло (в пределах от 0 до 1000);

цифровое табло - для вывода измерительной и служебной информации.

Цифровое табло содержит шесть десятичных знаков (слева - направо):

- первый знак указывает рабочую частоту (значение 0 соответствует частоте 0 Гц, 1 - частоте 4.88 Гц, 2 - частоте 625 Гц;

- второй знак указывает значение коэффициента "a" (1, 2, 3, 4) поддиапазонов измерений;

- третий-шестой знаки показывают отсчет "n" (0000 - 1999), пропорциональный измеряемым значениям "q" и "U";

Стрелочный индикатор при первом нажатии кнопки "F" указывает рабочие пределы напряжения источника питания измерителя от 13 до 23 В (отсчет 0 - 100).

В заключение приведем сводку условных обозначений цифрового табло измерителя и порядка переключений режимов его работы.

Сектор "F" цифрового табло - управляется кнопкой "F". Первое нажатие кнопки "F" включает измеритель в режим контроля напряжения питания и измерений на постоянном токе. Указанному режиму соответствует цифра "0" сектора "F". Непрерывное нажатие кнопки "F" приводит к последовательному непрерывному перебору цифр в секторе: 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 и т.д. Цифра 1 соответствует режиму измерений на частоте 4.88 Гц, цифра 2 - режиму измерений на частоте 625 Гц. При F = 0 возможно включение и выключение компенсатора поляризации с помощью кнопки "•0•" (первое нажатие кнопки - включение, второе - выключение и т.д.). На работу измерителя в режиме компенсации указывает периодическое погасание ("мерцание") цифр "0" в секторе "F".

Одновременное нажатие кнопок "F" и "a" выключает измеритель независимо от режима, в котором он находится.

Сектор "a" цифрового табло - управляется  кнопкой "a". Пробел в секторе a при F = 0 соответствует режиму контроля напряжения питания (по стрелочному индикатору и отсчету "n"). При F = 1, 2 пробел в секторе a соответствует режимам калибровки измерителя на частотах 4.88 и 625 Гц. Нажатие кнопки "a" переключает поддиапазоны измерений от наиболее грубого (a = 0) до наиболее чувствительного (a = 4). Непрерывное нажатие кнопки "a" приводит к следующему непрерывному перебору цифр в секторе:

0 - 1 - 0 - 1 - ...                            при F = 0;

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0  - 1 - 2 ... при F ¹0.

Выбор какого-либо значения "a" при F ¹ 0 изменяет указанный выше порядок перебора значений "F" при последовательном или непрерывном нажатии кнопки "F". Перебор цифр в секторе "F" в этом случае становится возможным только в следующем порядке: 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - ..., т.е., вместо трех происходит последовательное переключение только двух рабочих частот измерителя - 4.88 и 625 Гц. Установка режима контроля напряжения питания и режима измерений на постоянном токе (F = 0) становится возможной лишь после выключения измерителя и его нового включения кнопкой "F".

В секторе "n" цифрового табло записываются показания "n" с максимальным значением 1999 и указанием отрицательного знака отсчета ("-") (при измерениях постоянного поля). Если отсчет "n" по абсолютному значению превышает указанный, то в секторе "n" появляется символ переполнения: единица ("1       ") или минус единица "-1       " в старшем разряде.

Проверка и подготовка прибора к измерениям на частотах 0 и 4.88 Гц.

1. Включить измеритель, нажав кнопку "F". На цифровом табло должны появиться: в секторе "F" - цифра "0", в секторе "a" - пробел, в секторе "n" - тестовый отсчет 1000 ± 5. Указанный тестовый отсчет (например, 1001) является постоянным для каждого измерителя. Одновременно стрелочный индикатор должен показывать отсчет больший "0", что соответствует норме напряжения внутреннего источника питания. Отсчет "0" соответствует напряжению питания 13 В, отсчет "100" соответствует напряжению 23 В. При уменьшении напряжения питания ниже допустимого предела 12.5 В тестовый отсчет уменьшается более, чем на 2-5 единиц. Смена батарей питания необходима при показаниях стрелочного индикатора, близких к нулю.

Внимание! При включении кнопок "F", "a", "•0•" должен прослушиваться короткий звуковой сигнал. Отсутствие звукового сигнала указывает на недостаточно энергичное нажатие кнопок. В этом случае команда управления не выполняется.

2. Проверить возможность автономной калибровки измерителя на частоте 4.88. Нажать кнопку "F". На цифровом табло должны появиться: в секторе "F" - цифра 1, в секторе "a" - пробел, в секторе "n" -отсчет в пределах от 600 до 1500. Вращением ручки "КАЛИБРОВКА 4.88 Гц" установить по цифровому табло тестовый отсчет "n", равный (1000 ± 20).

Внимание! Во избежание поломки измерителя не применять больших усилий при достижении крайних положений ручек "КАЛИБРОВКА".

При калибровке и измерении на частоте 4.88 Гц отсчет "n" цифрового табло в пределах от 0 до 1000 дублируется показаниями стрелочного индикатора с ценой деления 50. Допустимы флуктуации отсчета "n" в пределах основной погрешности измерений параметра "q".

3. Проверить уровень шумов в режиме "открытый вход" на частоте 4.88 Гц. Для этого нажать кнопку "F", установив в секторе "F" цифру 1 (частота 4.88 Гц). Перебирая значения "a", определить уровень шумов. При "a" от 0 до 3 флюктуация отсчета "n" допустима в пределах от 0 до 5. При a = 4 (наиболее чувствительный поддиапазон измерений) среднее значение флуктуирующего отсчета "n" может достигать 25.

Внимание! Проверку уровня шумов в режиме "открытого входа" производить на удалении 2-3 метра от возможных источников электромагнитных помех.

4. Перед работой на частоте 0 Гц проверить полярность входного гнезда "М" и работу компенсатора поляризации. К гнездам "MN" подсоединить любой источник постоянного тока с напряжением около 1.5 В. Включить измеритель, нажав последовательно кнопки "F" и "a". На цифровом табло должны появиться: в секторах "F" и "a" - цифры "0", в секторе "n" - значение входного напряжения в мВ. При правильной полярности гнезда "М" знак отсчета "n" должен отвечать знаку полюса источника тока, подключенного к гнезду "М".

Включить компенсатор поляризации, нажав кнопку "•0•". На цифровом табло в секторе "F" будет наблюдаться периодическое погасание цифры "0" (в течение всего времени действия компенсации), а в секторе "n" - отсчет, соответствующий сигналу недокомпенсации 0 - 2 единиц. Выход из режима компенсации с восстановлением на табло прежнего отсчета "n" возможен автоматически (через 50 с после включения компенсатора) или вручную путем повторного нажатия кнопки "•0•".

Внимание! При измерениях методом ЕП режим компенсации поляризации должен быть выключен.

После выполнения пунктов 1 - 4 измеритель проверен и подготовлен к работе.

Порядок измерений на частотах 0 и 4.88 Гц.

1. После включения измерителя время установления рабочего режима на всех частотах не превышает 10 с. Все измерения необходимо начинать на наиболее грубом поддиапазоне (a = 0), последовательно повышая чувствительность (увеличивая значения "n") так, чтобы отсчет "n" на всех поддиапазонах, кроме наиболее чувствительного, был бы не менее 100 - 200.

Во избежание ошибок измерений, обусловленных перегрузкой измерителя по входу интенсивными сигналами помех сторонних частот, необходимо следить за совпадением первых двух цифр отсчетов "n" на предыдущем и выбранном поддиапазонах измерений. Если совпадения нет, следует брать отчет "n" на более грубом поддиапазоне, более устойчивом к перегрузкам (отсчет "n" в этом случае может быть меньше "100").

2. Как отмечалось выше, при измерениях на частотах 4.88 Гц может наблюдаться флюктуация отсчетов "n" измерителя в некоторых пределах. В связи с этим случайная составляющая погрешности отсчета "n" при кратковременном наблюдении может достигать (2 - 3) %.

3. При работах с заземленными приемными линиями необходимо проверять качество заземлений приемных электродов в тех случаях, когда оно вызывает сомнения. Низкое качество заземлений отвечает высоким переходным сопротивлениям электродов (высокое внутреннее сопротивление "RMN" источника полезного сигнала). Предельно допустимыми значениями "RMN" (кОм), выбраны следующие:

15 - при измерении постоянного напряжения;

100 - при измерении переменного напряжения.

Для оценки значений "RMN" при полевых и лабораторных измерениях используется кнопка "R" на лицевой панели. Качество заземлений считается удовлетворительным, если при нажатии кнопки "R" отсчет "n" полезного сигнала уменьшается не более, чем в два раза. В этом случае значения "RMN" меньше предельных.

Внимание! При нажатии кнопки "R" входные гнезда "MN" измерителя шунтируются сопротивлением так, что входное активное сопротивление измерителя понижается до 100 или 15 кОм (с погрешностью 7+0 5 %) соответственно при измерениях на переменном (F ¹ 0) или постоянном (F = 0) токах.

4. По окончании работ выключить измеритель, нажав одновременно кнопки "F" и "a".

Измеритель имеет также систему автоматического отключения питания через 7 минут после последней операции, выполненной с помощью любой из кнопок: "F", "a" или "•0•". За 1 мин. до указанного срока должен включиться звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно прервать, продлив работу измерителя без изменения содержания цифрового табло. С этой целью в режиме измерений постоянного напряжения достаточно два раза нажать любую из кнопок "F", "a" или "•0•", в режиме измерений переменных напряжений - один раз нажать кнопку "•0•".

Генератор ЭРА "0, 4.88". Принцип действия генератора состоит в преобразовании низковольтного постоянного напряжения источников питания в регулируемое постоянное или переменное высоковольтное выходное напряжение, обеспечивающее заданное значение стабилизированного выходного тока в нагрузке генераторов.

Генератор "0, 4.88 Гц" обеспечивает:

- возбуждение в активной нагрузке выходного постоянного тока или тока симметричной прямоугольной формы (меандр) частотой 4.88 Гц на 9 поддиапазонах, определяемых коэффициентами "b";

- автоматическую установку значений выходного тока, заданных коэффициентами "b";

- автоматическую стабилизацию выбранных значений выходного тока при изменении сопротивлений нагрузок и напряжения питания генератора.

Технические характеристики генераторов ЭРА.

| Рабочие частоты |  | 0 Гц | 4.88 Гц | 625 Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходной ток |  | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 100, 200 мА |  | 1, 2, 5, 10, 20, 100 мА |
| Выходное напряжение |  | 0 - 500В |  | 0 - 1000 В |
| Максимальная выходная мощность, не менее |  | 20 В•А (длительной работы)); 40 В•А(В кратковременном режиме) |  | 20 В•А |
| Напряжение питания |  | 12 - 36 В |  | 12 - 24 В |
| Внутренний источник | вариант 1 | 10 элементов типа “D” ("373";R20) |  |  |
| питания | вариант 2 | 14 элементов типа “C” ("343"; R13) |  |  |
| Внешний источник | вариант 1 | Два блока аккумуляторов НКГ-11Д-У5 (12 V, 11 Aч) (входят в комплект) |  |  |
| питания | вариант 2 | Любые батареи емкостью 10 Aч, 12 до 36 В, (выходной ток не менее 2 A) |  |  |
| Габариты, мм |  | 190 х 80 х 350 |  | 90 х 80 х 250 |
| Вес, кг |  | 4.3 |  | 3.7 |

Управление генератором ЭРА "0, 4.88". Рассмотрим назначение органов управления и индикации, размещенных на лицевой панели генератора (рис.30.):

Рис.30. Панель управления генератора ЭРА "0, 4.88".

гнезда "АВ" - для подключения питающих линий АВ при измерениях параметра "q" на постоянном и переменном токах;

гнезда "МN" - для подключения к генератору входа измерителя при их совместной калибровке; гнезда "MN" зашунтированы образцовым сопротивлением (10 ± 0.1) Ом;

гнезда "+   -" - для подключения внешнего источника питания;

Внимание! При использовании для питания генератора внешнего источника следить за соблюдением полярности подключения внешнего источника. Включение генератора при ошибке в полярности питания приводит к перегоранию предохранителя генератора.

тумблер "ВКЛ. ПИТ." - имеет нейтральное (генератор выключен) и  два крайних  положения  "ВНЕШ." и "ВНУТР." для включения генератора от внешнего или внутреннего источников питания;

тумблер "КАЛИБРОВКА q" - имеет два положения: "АВ" - режим работы на питающую линию АВ и "MN" - режим совместной калибровки, в первом положении выход генератора подключен к гнездам "АВ", во втором - к гнездам "MN";

переключатель "b" - для установки одного из 9 поддиапазонов выходного тока  в соответствии с выбранным значением коэффициента "b";

переключатель "ЧАСТОТА, Hz" - имеет три положения "+0", "-0", "4.88"; первые два положения определяют полярность выходного напряжения при работе генератора в режиме постоянного тока, в третьем положении генератор переключается в режим переменного тока частотой 4.88 Гц;

Внимание! Переключение режимов генератора "0, 4.88 Гц" должно производиться только при выключенном генераторе.

кнопка "Iпит. 2А" - для контроля тока, потребляемого от источника питания  генератора; при включении кнопки стрелочный индикатор показывает потребляемый ток в диапазоне (0-2) А;

кнопка "Uпит. 40V" - для контроля напряжения источника питания генератора; при включении кнопки стрелочный индикатор показывает напряжение питания в диапазоне (0 - 40) В;

стрелочный индикатор "ИНД. СТАБ." - для индикации режима стабилизации выходного тока; указанному режиму соответствуют показания индикатора от 10 до 100 (чем больше отсчет, тем больше продолжительность работы генератора в режиме стабилизации при разрядке батарей питания);

светодиодные индикаторы - индикатор "РАБОТА" указывает на включение генератора; индикаторы "IАВ>max", "IПИТ.>max ", "UАВ>max" - загораются при срабатывании соответствующей системы защиты генератора от аварийных режимов;

гнездо "^" - для заземления корпуса генератора.

Проверка и подготовка генератора к работе.

1. Перед включением генератора установить его органы управления на лицевой панели в следующие положения:

тумблер "ВКЛ.ПИТ." - в нейтральное положение;

переключатель "b" - в положение "10";

переключатель "ЧАСТОТА, Hz" - в положение "4.88";

тумблер "КАЛИБРОВКА q" - в положение "MN";

гнезда "MN", "АВ" - отключены от внешних цепей.

2. Включить генератор, переключив тумблер "ВКЛ.ПИТ." в положение "ВНУТР." или "ВНЕШ." в зависимости от использования внутреннего или внешнего источника питания. Одновременно с включением генератора прерывистым светом загорается светодиод "РАБОТА", прослушивается "тикающий" звуковой сигнал, показания стрелочного индикатора "ИНД.СТАБ." устанавливаются в области 50 - 100 делений.

3. Нажав кнопку "Uпит. 40V", проверить по стрелочному индикатору напряжение источника питания, которое должно находиться в пределах от 12 до 36 В. В противном случае заменить батареи питания. Нижний допустимый предел напряжения питания 10 В.

4. Нажав кнопку "Iпит. 2А", проверить по стрелочному индикатору ток, потребляемый от батарей питания. Значение тока не должно превышать 2 А.

5. Выполнить совместную калибровку измерителя и генератора на частоте 4.88 Гц. С этой целью соединить между собой одноименные гнезда "MN" измерителя и генератора; включить измеритель в режиме F = 1,  = 1; установить на цифровом табло с помощью ручки "КАЛИБРОВКА, 4.88 Hz" тестовый отсчет "n" = 1000 ± 10 (с учетом осреднения флюктуации отсчета "n"). Выключить генератор и измеритель.

Включить измеритель в режиме F = 1,  =    (пробел). Не изменяя положения ручки "КАЛИБРОВКА, 4.88 Hz", установленного при совместной калибровке приборов, определить по цифровому табло и записать в полевом журнале значение тестового отсчета "n" в режиме автономной калибровки измерителя (с указанием частоты, номеров измерителя и генератора и даты калибровки). Выключить измеритель. В дальнейшем при полевых наблюдениях контролировать в режиме автономной калибровки измерителя записанное значение тестового отсчета "n" и при необходимости поддерживать его неизменным с помощью регулировки усиления измерителя ручкой "КАЛИБРОВКА, 4.88 Hz". Периодически, а также при изменении климатических условий, повторять совместную калибровку и корректировать с ее помощью тестовый отсчет "n" измерителя в режиме автономной калибровки.

6. С помощью образцового сопротивления, встроенного в генератор, проверить на частоте 4.88 Гц для всех значений коэффициентов "" измерителя погрешность измерения контрольного значения параметра "q", равного (10 ± 0.1) Ом. Установить переключатель "" в положение "0.5". Включить генератор. Убедиться в том, что генератор работает в режиме стабилизации выходного тока (отсчет по стрелочному индикатору не менее 10). Включить измеритель и измерить параметр "q" (одноименные гнезда "MN" измерителя и генератора соединены). Повторить операцию для всех значений "".

Внимание! Переключение рабочих частот, значений "" и положений тумблера "КАЛИБРОВКА q" производить только при выключенном генераторе.

Выключить приборы, отключить от гнезд "MN" соединительный кабель, привести органы управления генератора в положение, соответствующее п. 1..

7. Проверить действие защиты генератора от аварийного режима, связанного с перегрузкой по выходному напряжению. Переключить тумблер "КАЛИБРОВКА q" в положение "АВ" и включить генератор при "U пит" не менее (18-20) В. Так как выходной ток отсутствует (нагрузка отключена от гнезда "АВ"), амплитуда выходного напряжения UАВ генератора повышается до максимально допустимой (550 В) и затем ограничивается устройством защиты. При включении устройства, ограничивающего UАВ, на лицевой панели генератора загорается светодиод "UАВ>max".

После проверки светодиодной сигнализации привести органы управления генератора в положение, соответствующее п. 1.. Генератор проверен и подготовлен к работе.

Порядок работы с генератором ЭРА "0, 4.88".

1. Установить переключатель "ЧАСТОТА, Hz" в положение, соответствующее выбранной рабочей частоте; переключатель "КАЛИБРОВКА q" - в положение "АВ". Подсоединить к гнездам "АВ" нагрузку (питающую линию АВ).

2. Выбрать рабочее значение коэффициента "" выходного тока генератора в зависимости от режимов его включения. Выбор "" обычно ограничен двумя требованиями:

- необходимостью обеспечения достаточно большого отношения сигнал-помеха на входе измерителя (ограничение снизу);

- необходимостью минимизации тока, потребляемого от источника питания (ограничение сверху).

Для выбора "":

- включить генератор;

- последовательно, увеличивая с помощью переключателя "" выходной ток генератора, выбрать такое минимальное значение "", при котором, с одной стороны, обеспечивается удовлетворительное соотношение сигнал-помеха на входе измерителя, с другой - показания стрелочного индикатора "ИНД.СТАБ." составляют не менее 10.

- проверить по светодиодному индикатору "UАВ>max". Отсутствие режима перегрузки генератора по выходному напряжению; "мерцание" или непрерывное "горение" индикатора указывает на аварийный режим работы (обрыв линии "АВ", ее плохое заземление или другие причины недопустимо высокого значения нагрузки генератора) в аварийном режиме значение коэффициента "" выходного тока неизвестно, несмотря на высокие показания индикатора стабилизации. Для выхода из аварийного режима нужно выключить генератор и установить с помощью переключателя выходных токов меньшее значение коэффициента "", затем после паузы (показания индикатора стабилизации должны успеть снизиться до "нулевых" значений) нужно вновь включить генератор. При повторном выходе генератора на аварийный режим нужно улучшить заземления питающей линии АВ, устранить ее обрыв или вновь уменьшить заданное значение коэффициента "" выходного тока.

- По окончании работ выключить генератор.

Генератор ИКИ (по названию производителя - «Института космических исследований (ИКИ) РАН»)

Назначение. Генератор синусоидального тока частотой 4.88 Гц. Применяется при работе методом сопротивлений. Может использоваться совместно с измерителем ЭРА.

Основные технические характеристики.

| Частота тока генератора, Гц | 0 Гц, 4.88 Гц |
| --- | --- |
| Сила тока, мА | 1, 3, 10, 30, 100 мА |
| Макс. выходная мощность, Вт | 10 Вт |
| Макс. выходное напряжение, В | 300 В |
| Питание генератора | Встроенный аккумулятор, 12В, 2 А×ч |
| Габариты, мм | 109 * 35 * 350 |
| Масса генератора, кг | 1.7 |

Управление генератора.

Панель управления генератора (рис.31.) содержит:

Рис.31. Панель управления генератора ИКИ.

- Два гнезда А и В для подключения нагрузки.

- Два гнезда M и N для подключения измерителя к резистору 1 Ом, включенному последовательно с нагрузкой.

- Дисплей из 2-х семи сегментных индикаторов для отображения значения установленного тока и состояния генератора.

- Кнопку (включение - выключение, выбор частоты тока, выбор перебором значений выходного тока).

- Два гнезда в правой части панели (без маркировки) для подключения входного напряжения к встроенному зарядному устройству.

Для включения генератора нажать на кнопку. При этом устанавливается режим работы, выбранный до выключения генератора. Если требуется переустановить форму тока (постоянный или синус), то следует удерживать кнопку в нажатом состоянии. При этом будет перебор формы тока: А или АС - синус, D или DC - постоянный ток.

Для изменения величины тока следует:

- нажать на кнопку, при этом высветится значение, установленное на данный момент;

- каждое следующее нажатие кнопки приведет к изменению величины тока методом циклического перебора возможных значений.

Для выключения генератора следует либо нажать кнопку и удерживать ее 5 сек., либо разорвать цепь нагрузки, тогда после третьей попытки включиться произойдет автоматическое выключение.

При возникновении в процессе работы генератора перегрузки (обрыв нагрузки) производится выключение генерации сигнала (время выключения 10 мкс) и автоматическое включение генерации ранее установленного тока через 3 сек. Если перегрузка не обнаружена, то генератор продолжает нормально работать. В случае наличия перегрузки производится 8 аналогичных попыток включения, после чего генератор окончательно автоматически выключается.

Для заряда аккумулятора следует подать на два гнезда без обозначения (рядом с кнопкой) постоянное напряжение любой полярности величиной 8 - 14 В или переменное напряжение величиной 9 - 11 В (действующее значение).

Значения индикатора.

А или АС - режим генерации синусоидального тока;

D или DС - режим генерации постоянного тока;

Ег - цепь нагрузки разомкнута (сопротивление нагрузки велико);

LH - напряжение на нагрузке 90% максимально возможного;

bL - напряжение аккумулятора низкое;

b0 - аккумулятор полностью разряжен, прибор выключается;

bE - в режиме «заряд» при включенном генераторе нет напряжения на входе зарядного устройства;

bc - заряд аккумулятора током 200 мА;

bG - заряд аккумулятора напряжением 14.5В;

1 - величина тока 1мА (для синуса - амплитуда);

3 - величина тока 3 мА (для синуса - амплитуда);

10 - величина тока 10мА (для синуса - амплитуда);

30 - величина тока 30мА (для синуса - амплитуда);

99 - величина тока 100мА (для синуса - амплитуда);

–  – - генерация постоянного тока;

- генерация синусоидального тока.

Измерение тока на шунте генератора. При совместном использовании генератора ИКИ и измерителя ЭРА в начале и в конце рабочего дня измеряют ток на шунте генератора.

ИКИ - генератор синусоидального тока и в качестве значения тока на панели генератора отображается амплитудное значение сигнала. Форма выходного сигнала генератора ЭРА - меандр и за значение тока принимается амплитуда меандра. Измеритель и генератор ЭРА периодической совместно калибруются по встроенном в генератор образцовом сопротивлению. Для согласования работы измерителя ЭРА и генератора ИКИ измеряют ток на шунте генератора. Обычно бывает достаточно измерить ток в начале и в конце рабочего дня. Среднее из измеренных значений используют для расчета K.

Измерение тока производят следующим образом:

- К генератору ИКИ подключают нагрузку (гнезда А и В). В генераторе резистор 1 Ом включен последовательно с нагрузкой. Ток проходит через резистор.

- Гнезда M и N генератора ИКИ (для подключения измерителя к резистору 1 Ом) подключают к гнездам M и N измерителя ЭРА.

- Измеряют падение напряжения на шунте генератора ИКИ (т.е. снимают отсчет с измерителя ЭРА). Это и будет значение тока, т.к. сопротивление шунта - 1 Ом.